医疗设备全生命周期管理要求

目录

一、项目总体要求	2

二、医疗设备服务要求	2

三、医疗设备运行质量管理要求	4

四、驻场服务人员要求（项目主管、驻场工程师）	5

五、特种设备管理要求	7

六、计量设备管理要求	7

七、环保卫生管理要求	8

八、医疗器械不良事件监测要求	8

九、医学装备调配管理要求	9

十、设备质控及检测要求（人员要求）	9

十一、医学装备使用人员培训管理要求	10

十二、设备信息管理软件要求	11

一、项目总体要求

- 项目名称：医疗设备全生命周期管理服务项目；

- 项目服务范围： 对全院所有医疗设备（约6146台，原值约4.7亿元）提供人工技术保服务（含故障诊断、基础检修、技术指导等）及附表1清单设备全保服务（含人工技术保、不限于附表2低值易耗品更换等）；

- 3.项目目标：提供全院医疗设备全生命周期管理服务，保障我院医疗设备的使用维护安全，提高设备的开机率，延长设备的使用寿命，提高医疗设备综合管理水平，更好地为临床服务。

二、医疗设备服务要求

- 2.1投标人派驻人员应遵循采购方服务合同及设备管理部门的指导下开展工作，负责采购方要求的医疗设备日常维修响应、档案管理、巡查及预防性维护保养等工作。

- 2.2在服务期内，投标人应提供专业维修设备联系人电话，提供365天×24小时（含国家法定节假日）故障申报受理及技术在线支持服务，非工作时间和节假日根据采购人要求安排现场值班以及电话值班。科室在线报修后设备现场维修响应时间小于 30 分钟 （其中急救、生命支持类设备的现场维修响应时间小于15分钟）。

- 2.3在服务期内，投标人派驻人员应为相关人员提供硬件设备的操作、维护培训和咨询服务，对于采购方在使用过程中提出的问题能够及时回应解答。

- 2.4在服务期内，投标人提供医疗设备预防性保养计划，设备维护保养流程，设备维护保养标识，订立规范的维护流程和完善的维护档案，在每次维护服务后详细记录维护单位、故障现象、维修内容、维修日期、维修结果等资料；分别按月份和年度向采购方提供电子版的设备维护明细和维护总结，供采购方分析，为更好地开展维护服务工作提供依据。

- 2.5投标人需制定医疗设备的年度安全巡检及预防性保养计划并组织实施； 同时需建立设备PM档案：对各类设备按照医疗设备行业标准（外观检查、性能检查、保养调校、风险评估、仪器现状等）进行PM检测、填写PM报告单（设备操作流程、 日常保养手册、养护维修手册）、并每季度向采购方提交设备巡检及预防性维保状况分析报告；有效规范采购方相关科室对医疗设备的安全使用，对医疗设备使用不当的，提出整改措施，报经采购方设备管理部门审定备案后实施。

- 2.6 投标人包括但不限于对急救、生命支持类设备进行一年1次的设备质控检测，并提供书面检测报告（质控实施费用应包含在投标报价中）；对设备的完好情况和使用情况进行实时监管，每季度向采购方提供急救类、生命支持类等设备的维护情况及分析报告。

- 2.7 投标人无偿提供有效的医疗设备管理软件，协助采购方完成医疗设备维修、维护数据的收集及管理，并根据采购方的需求，不断修改及完善，如果提供的软件不能满足采购方的需求，需提供一套备用医疗设备管理软件供采购方使用（该费用应包含在报价中）。

- 2.8 投标人需根据《医疗器械安全管理》规定器械风险等级分类和实际运行状态拟定巡检保养周期和实施方案，并及时完成各阶段的设备巡检保养服务。

- 2.9 风险评估服务：根据设备使用年限、维修次数（故障频率）和更换配件的统计、相关计量检测和校准结果等方面的安全监测报告，综合评判设备使用的风险程度，作为采购方新增和淘汰设备的参考依据，所有医疗设备每年进行一次风险评估工作。

- 2.10 协助设备管理部门完成全院医疗设备的安装、培训、调配、使用管理等工作；每年开展不少于一次全院医疗设备盘点。

- 2.11 参与并协助完成采购方的操作规程以及其他规范化管理文件资料的编制以及相关工作。

- 2 . 1 2 协助完成已买年保设备维修、保养工作的管理服务。已买年保设备有放射科大型设备（如C T 、MR 、DSA等）、消毒供应中心灭菌器、消化内镜科及内镜外科胃肠镜等设备。

- 医疗设备运行质量管理要求

- 3.1投标人应向采购方提供设备巡检和运行质量管理，建立医疗设备质量与安全管理核心制度、岗位职责与质量与安全指标，成立医疗设备质量与安全管理团队，对从事医疗设备质量和安全管理员工进行质量管理基本知识和基本技能培训教育，定期通报医疗器械临床使用安全与风险管理监测结果，落实全面质量管理与改进制度。

- 3.2 投标人为采购方提供的各类设备巡检服务，应有详细记录，包括巡检的内容、参数、周期，建立风险管理体系（高风险、中风险、低风险），制定每季度设备巡检方案，并经采购方设备管理部门审定备案后实施，对设备巡检发现的问题及时整改并提供合理的预防性建议。

- 3.3 投标人协助采购方开展各类医疗器械的计量检定和校准工作，包括负责制定检测校准计划、及时提醒采购方、预约第三方检测机构、负责现场检测工作、检测报告的收集整理存档等。

- 驻场服务人员要求（项目主管、驻场工程师）

为满足采购方医疗设备全过程管理服务的要求，保证设备安全运行及开机率，根据采购方医疗设备管理现状，投标人需建立驻院服务中心，并制定值班制度，驻院人员需符合以下要求：

4.1派驻现场工程师队伍不得少于5人，学历要求为大专以上。需提供学历证书复印件及近6个月内任意一个月的社保证明。

4.2设立本项目技术主管（仅限1人）：

项目技术主管具有相关职称并具有5年以上工作经验。

4.3 维修工程师要求（4人）

投标人应配备相应的特殊岗位（特种设备）工程师持证上岗，符合国家相关的政策法规，工程师具有2年以上医院工作经验。承诺提供包括但不限于以下特殊岗位（特种设备）工程师作为本项目的驻场工程师：

（1）派驻从事特种设备（如：压力容器、灭菌器、锅炉、气体管道等）维修工程师，需持有R3证书、A证书（特种设备安全管理和作业人员证）；

（2）派驻工程师须持有医院大型影像设备CT/MR 、血透设备、 内窥镜等相应的培训证书；

（3）派驻工程师须持有医院急救类设备、超声类设备维修相应的培训证书；

（4） 以上提供证明文件（职称证书复印件和近6个月内任意一个月的社保证明）

4.4派驻人员必须遵纪守法、严格遵守采购方的各项规章制度、身心健康、无不良行为嗜好，具有较好的沟通能力、服务意识和积极的工作态度，统一着装，佩戴工作证，上岗前须进行安全教育和与岗位相关的业务技能培训，并接受采购方管理部门考核。在项目服务期限内，投标人须建立完善且相对稳定的项目驻场团队，项目组成员调整须提前征得采购人同意，采购方有权要求更换被临床科室多次投诉、服务态度差、技术水平低的人员。

4.5投标人应当给驻场工程师购买社会保险或商业保险，做好驻场工程师的安全教育，让工程师在工作期间有人身安全保证。

4.6为使项目按质、按量、按时、有序实施，投标人需提供具有相应从业资格和一定工作经验的技术团队，供应商报名后需提供本项目的人员名单并附上其详细资料，包括身份证、学历、职称 、维修资质证明、作业人员证等资格证书复印件等资格文件。

4 . 8 投标人应制定合理的驻场人员服务考核机制和管理办法，将上下班、请休假考勤、维修响应及时性、故障修复率、维保巡检执行完成率、临床科室满意度或投诉率等纳入工程师薪资绩效考评体系，经采购方审核确认后执行。

- 特种设备管理要求

5.1 协助采购方对特种设备（承压类）的安装、验收工作，整理相关档案。

5.2 协助采购方对全院托管资产设备清单中的特种承压设备检测单位和现场检测。

5.3 协助采购方医疗设备管理部门完成上级检查和开展安全生产检查，针对检查中发现的问题及时整改。

5.4 协助采购方定期开展操作人员安全培训、上岗证培训。

- 计量设备管理要求

6.1 协助采购方建立台账（含各种检测证书等文件），并及时更新。

6.2 协助采购方落实医疗设备周期性的检测，张贴标志。

6.3 协助采购方对放射、放疗、特种设备及其环境定期自查和检测。

6.4 计量检测费用由采购方承担，投标人协助采购方实施相关工作。

- 环境卫生管理要求

7.1 协助采购方全院托管资产设备清单中及新增X射线装置建设项目涉及的环保方面的环评、环评验收、卫生方面的预评价、控评、竣工验收、年度检测所涉及的设备安装或迁移、机房施工等工作的资料整理。

7.2 配合环保部门和卫生部门相关流程下的专家现场考察工作。

- 医疗器械不良事件监测要求

8.1投标人应协助采购方医疗设备的不良事件监测服务，建立医疗设备使用安全控制与风险管理的相关制度与流程，并及时上报。

8.2投标人应协助采购方对生命支持类、急救类、植入类、辐射类、灭菌类和大型医用设备等医疗设备的临床使用安全监测服务。

8.3建立及时报告制度，根据风险程度，发布风险预警，暂停或终止高风险器械的使用，并协助采购方及时向卫生行政部门和有关部门上报医疗器械临床使用安全事件，保存完整的信息资料可追溯。

8.4投标人协助采购方有关临床、医技科室与医疗设备管理部门人员进行医疗设备临床使用安全监测的培训和考核，并对医疗器械临床使用安全事件最新追踪分析，所有培训和考核需经采购方单位审定备案后实施。

- 医学装备调配管理要求

9.1投标人需协助采购方建立生命支持类设备和急救类医疗设备调配中心，提供科学规范的软、硬件管理方案，实现院内资源共享，提高设备的使用效率，实时监管，保留使用记录。

- 9.2投标人需协助采购方建立全院保障设备应急调配机制和应急预案管理程序，设备发生故障时保证有紧急替代流程，急救类、生命支持类医疗设备有应急预案，开展应急调配演练，以保障紧急救援工作需求。

- 设备质控及检测要求（人员要求）

10.1 投标人应具备优质的质控团队，质控团队负责人须具备国家人社部门颁发的高级工程师证书。提供相关证书复印件，在合同签订时提供原资料给采购方核对。

▲10.2派驻医院质控检测工程师须提供计量机构核发的医疗设备计量技术规范检定/校准/质控技术培训证书。提供相关证书复印件，在合同签订时提供原资料给采购方核对。

▲10.3 投标人(质控团队应协助指导驻院工程师制定科学的年度医学装备质控检测计划，质控种类 、频次等均符合三级医院评审管理要求，报采购人医疗设备管理部门审核。需做质控的设备应包括但不限于以下设备：呼吸机、麻醉机、心电图机、除颤仪、心电监护仪、注射泵、输液泵、婴儿培养箱、高频电刀。

▲10.4 投标人需提供质控工具的清单（如下表），提供放置公司现场照片和地点证明。如采购方临时或按计划进行质控检测工作，投标人需保证质控工具在≤3小时到达现场并提供符合要求的承诺函。

| 急救生命支持类 |  |
| --- | --- |
| 检测仪器名称 | 检测项目 |
| 生命体征模拟器 | 多参数监护仪 |
| 除颤分析仪 | 除颤器 |
| 输液设备分析仪 | 输液泵&注射泵 |
| 高频电刀分析仪 | 高频电刀 |
| 气流分析仪 | 呼吸机&麻醉机 |
| 婴儿培养箱分析仪 | 婴儿培养箱 |
| 血透分析仪 | 血液透析设备 |
| 电气安全分析仪 | 医疗设备电气安全检测 |

- 医学装备使用人员培训管理要求

- 投标人需协助采购方建立医学装备使用人员操作培训和考核制度，定期组织为医学装备操作人员进行设备的使用操作培训和考核，指导操作人员履行日常保养工作，保证设备按规范操作，不少于 2 次/年，保存设备操作人员的培训考核记录和持续改进记录。

- 设备信息管理软件要求

- 12.1软件配置要求

- （1）投标人应提供专业的医疗设备管理软件，满足采购方对设备管理的信息化需求，实现全院医疗设备全生命周期运营管理目标。

- （2）医疗设备管理信息系统的相应硬件配置所有权归属采购方，项目团队进驻后根据采购方设备管理信息系统的需求进行二次开发，承担本项目运行过程中二次开发费用和维护费用，逐步完善和满足采购方对信息系统的要求。

- （3）合同期满，如双方合作期满后不再续约，投标人需向采购方移交所有信息系统数据，设备信息管理系统软件及硬件无偿给采购方使用，并负责维护维保，保障系统正常运行使用（不含功能开发及增加模块）。

- （4）要求对接本院已建设的基础标准接口，系统承建商需要承诺派驻熟练研发工程师到医院现场完成接口对接工作，产生的接口服务对接费用包含在项目合同总价内， 由承建商自行承担。

- 16.2投标人提供的医疗设备管理软件需已经开发成熟应用，达到三甲医院管理工作要求。

- 16.3设备管理信息系统功能模块应至少包括有以下功能：

- （1）台账管理，生成二维码，标签打印。

- （2）设备录入，导出管理。

- （3）资产管理/清查盘点，报废，高值设备、低值设备等。

- （4）微信报/维修管理。

- （5）维修配件管理。

- （6）人员权限管理，使用部门可查阅本科室台账。

- （7）设备保修管理。

- （8）报修提醒功能。

- （9）质控管理，质控计划，巡检，PM ，性能检测。

- （10）验收管理。

- （11）计量设备管理，计量检定计划，检定提醒、鉴定证书录入，导出。

- （12）数据统计分析报告，资产统计，维修统计，质控统计，设备效益情况统计。

- （13）高级提醒功能（巡检、维保到期等，微信）。